YT-11-1型压力交变试验台

说

明

书

金坛市万源金属制品厂        电话：0519-82713583

江苏省.常州.金坛                   13196724151

产品介绍

本试验台根据GB1226-86《一般压力表》标准而制作，是模拟压力表，压力变送器等工作的实际工况，将试验工件连接在一个具有压力的封闭式的循环回路中，通过调节和控制脉冲系统，使其达到实际装车使用的状态然后进行疲劳检测，并最终确定其产品的性能。该试验台同时可对一些小型阀门管件，接头进行脉冲试验，试验压力范围宽（0-20MPa），压力均点可调可控。

工作原理

气缸推动压力发生器工作。压缩空气由减压器、电磁换向阀联动气缸来回工作，形成正弦压力波形，符合实验条件。电磁阀自动换向，增压气缸可正常工作。

电器系统

本机采用220V交流供电，接触器采用24V（整流）供电。机器必须可靠接地。

操作说明

- 水箱加适合工作介质，建议加中性无油防锈乳化液或1.5:  1（甘油： 水）

- 2、用 ¢12透明管连接（0 - 8 kg）气源。用紫铜管连接好加压水箱上气管（氮气瓶）

- 3、电器转换开关转换符合压力量程位置。

- 4、0-2MPa量程内工作时把0-20MPa量程所有开关关闭，减压器退回零位。0-20MPa量程工作时把0-2MPa量程所有开关关闭，减压器退回零位，水箱加压开关关闭，调压阀退回零位。

- 5、0-2MPa工作：先打开进气开关，开启幅度要大，后打开水箱加压开关，拧松排气针阀后3-5秒再关闭，缓慢调节减压阀，水箱压力压力表显示1 kg左右。缓慢调节0-2MPa工作减压器，打开进水阀和出水阀，压力表显示压力，符合满量程70-80 %国家标准即可正常工作。

- 在计数器设定好工作次数，在时间继电器上设定好工作频率约60次±5/min

- 0-20MPa工作：0-2MPa操作程序一样，看、拧紧0-2MPa进、出水阀即可，加压水箱压力约5kg

- 整机密封件

- O型圈：¢160×¢5.7          2只

- ¢125×¢5.7          2只

- ¢2.65×¢20（内）    1只

- ¢3.1×¢25（内）     2只

- ¢2.65×¢9.5（内）    2只

- ¢10×¢1.9           10只

- YHS圈：¢33×¢25×5         3只

- ¢28×¢20×5         3只

- 附压力交变试验台（YT-11-1型）图：